Утверждена зам. руководителя

.med

Департамента государственного контроля качества,

эффективности, безопасности лекарственных средств

и медицинской техники МЗ РФ 24 июля 2001 г.

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления кардиомаркеров

в сыворотке (плазме) и цельной крови

«ИммуноХром-КАРДИО-Экспресс»

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

«ИммуноХром-КАРДИО-Экспресс» - тест-плашка для иммунохроматографического быстрого определения Тропонина I (cTnl) в сыворотке, плазме или целой крови человека как помощь в диагнозе острого инфаркта миокарда (АМI).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Действие теста «ИммуноХром-КАРДИО-Экспресс» основано на комбинации моноклональных и поликлональных антител. При проведении процедуры тестирования анти-cTnI антитела иммобилизуются в тестовой зоне тест-плашки. Образец сыворотки или плазмы крови начинает реагировать с анти-cTnI антителами, нанесенными на поверхность мембраны. Эта смесь продвигается вдоль теста, производя окрашенную линию в тестовой зоне. Таким образом, наличие цветной линии свидетельствует о положительном результате, а отсутствие – об отрицательном.

СОСТАВ НАБОРА:

- Тест-плашка, запечатанная в индивидуальный фольгированный пакет с силикагелем (осушителем), пипетка для образца, буфер, скарификатор, спиртовая салфетка.                                                                                            УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

«ИммуноХром-КАРДИО-Экспресс» тест должен храниться при температуре с 1 до 30С. Не замораживать!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Только для in vitro диагностики.

- Не используйте тест после истечения срока годности

- Обращаться со всеми образцами крови как потенциально инфицированными.

СБОР И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА

Сбор цельной крови:

- Вымыть руку пациента теплой водой с мылом или использовать спиртовую салфетку. Дать высохнуть.

- Сделать массаж руки, не затрагивая место предполагаемого прокола.

- Проколоть кожу ланцетом. Стереть первую каплю крови. Мягко массировать руку от запястья ладони к пальцу, чтобы сформировать округленную каплю крови на месте прокола.

- Сбор экземпляра крови произвести с помощью капиллярной трубки (100l), избегая образования воздушных пузырьков.

- Добавьте экземпляр крови в окошечко «S» тест-плашки, используя капиллярную трубку.

Можно добавить экземпляр цельной крови на пористую мембрану теста непосредственно из пальца, для этого:

- Позиционируют палец пациента так, чтобы капля крови находилась над окошечком «S» тест-плашки.

- Позвольте 2 каплям крови «упасть» в окошечко «S» тест-плашки. Избегайте соприкосновения пальца непосредственно с пористой мембраной.

- ВНИМАНИЕ: Капли крови должны быть внесены одна за другой во избежания свертывания и высыхания на пористой поверхности.

Не замораживать экземпляры цельной крови.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

Перед началом тестирования доведите компоненты тест-плашки до комнатной температуры (+15+30С).

Извлеките тест-плашку из упаковки непосредственно перед проведением тестирования. Наиболее достоверный результат будет получен, если тестирование выполняется немедленно после вскрытия пакета.

Положите тест- плашку на сухую горизонтальную поверхность.

При использовании цельной крови:

- Добавьте 2 капли цельной крови (100l) в окошечко «S» тест-плашки.

- Добавьте в окошечко<<S>>тест-плашки 1-2 капли буфера с помощью пипетки, засеките время.

- Подождите пока не появится одна или две фиолетовые линии на тесте. Результат тестирования должен проявиться в течение 15 минут. Не интерпретируйте результат после 15 минут.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТИРОВАНИЯ.

cTnI

C

T

S

cTnI

C

T

S

cTnI

C

T

S

cTnI

C

T

S

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ

Проявились две четкие цветные линии в зоне «С» и в зоне «Т».

ОШИБОЧНЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ

Отсутствует цветная линия в зоне «С».

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ

Проявилась одна цветная линия в зоне «С».

Второй видимой линии в зоне «Т» нет.

Положительный: Проявляются две четкие фиолетовые линии: одна линия в тестовой зоне «Т», другая - в контрольной зоне «С».

Отрицательный: Проявляется одна фиолетовая линия в контрольной зоне «С». В тестовой зоне «Т» фиолетовая линия не проявляется.

Ошибка тестирования: Цветная линия в контрольной зоне не проявляется. Наиболее частой причиной ошибки тестирования является  недостаточный объем образца крови и несоблюдение инструкции. В этом случае тестирование следует повторить при помощи другой тест-плашки.

Примечание: Интенсивность окраски фиолетовой линии в тестовой зоне «Т» может быть различной.. Следовательно, любой оттенок фиолетового в тестовой области «Т» должен рассматриваться положительным.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

С помощью теста «ИммуноХром-КАРДИО-Экспресс» можно обнаружить cTnI c концентрацией  1.0ng/ml (положительный результат).

По всем вопросам, касающимся набора «ИммуноХром-КАРДИО-Экспресс», следует обращаться в ООО МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКАпо адресу: 119313, Москва, Ленинский пр., 88/3, оф.100; телефон/факс:8-499-138-00-79, 138-19-91 e-mail: med@progbio.ru  www.progbio.ruТакже приобрести тесты можно через Интернет-магазин www.domtest.su e-mail: info@domtest.su  тел. (495)723-24-66